상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 데이터 획득 및 분석장치
구 분	상 세 명 세	수 량	비
1. Feature : 2. Specification : 3. Accessories ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	개량된 고해상도 16bit 데이터 수집 시스템은 USB를 통해 컴퓨터와 연결되기 때문에 매우 쉽게 설치 및 셋업할 수 있다. 2. 채널마다 250kHz의 최대 샘플링 속도를 갖고 ㅇㅆ으며, 디지타이저 노이즈 및 채널 상호 노이즈는 ±10V입력 범위에서 10kHz에서 평균 ±1mV p-p보다 낮은 노이즈를 갖는 시스템임 1. 아날로그입력 (Analog input) - Channel : 16 - Resolution : 16bit - Sampling rate : 250kHz/ch (Max) - Input range : ±10V - Input Impedance : 1MΩ - Digitization noise : <1mV Avg p-p - Crosstalk noise : <1mV Avg p-p 2. 아날로그출력 (Analog output) - Channel : 4 - Resolution : 16bit - Sampling rate : 250kHz/ch (Max) - Output range : ±10V - Output Impedance : 1MΩ 미만 - Digitization noise : <1mV Avg p-p - Crosstalk noise : <1mV Avg p-p 3. 디지털출력 (Digital output) - Bit : 8bit - Output current : ±4mA 4. 텔레그래프입력 (Telegraph input) - Channel : 4 5. 접속방법 (Communication) - USB2.0 (PCI Card. 케이블부속) 6. 제어 소프트웨어 (Software - AxoScope10, pClamp10 7. 기어시프트(Gear shift)기능 - 설정한 2종류의 샘플링속도(Fast &Slow)를 Epoch마다 선택 가능 8. 막 테스트(Membrane test)기능의 개량 - 기록중의 연속 모니터 가능 - Seal test와 Membrane test를 하나의 윈도우내에서 표시 - Model cell 조절 : Bath, Patch 및 Cell모드 - 최종 측정값을 상시 표시 9. 디지털 제어 기능의 강화 - 트리거, 시간분해 가능, 자극 기능의 강화 - 1회의 Sweep내에서 Epoch마다 8 디지털 출력이 가능 10. 타이밍의 단순화 - 프로토콜 설정은 시간(Time)에 표시 - LTP 프로토콜 설정도 시간(Time)에 표시 11. Leak subtraction 기능의 강화 - 보정 전 데이터(Raw data)와 보정 후의 데이터를 모두 보존 Low pass filter 1ea Mechanical micromanipulator 2ea - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 30일	1 set
2013 년 10월 일