상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 분광광도계
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	자외선/적외선 스펙트럼 범위 : 200 nm ~ 830 nm 플래쉬 제논 램프 사용으로 예열이 필요치 않고 반영구적 사용 자주 사용되는 실험법은 미리 프로그램이 기기에 내장되어 빠른 시작이 가능 작동시 소프트웨어에 안내 기능이 있어 각 기능을 알려줌 : 사용자 에러 없이 쉽고 편리하게 사용가능 PC 연결하지 않아도 기기 자체 내 바로 작동이 가능, 비용 및 공간 절약 1000개 이상의 결과 값이 기기 내에 저장 가능 특정 실험방법에 대해 내장된 데이터 과정에 대한 옵션 선택 가능 나노 단위의 극소량 샘플 측정을 위해 Hellma Tray cell을 연결하여 측정가능 Kinetic 반응 측정을 위한 온도 조절 : 20~42℃ 범위 온도 조절 가능, 0.1℃단위로 조절 가능 응용 1) 핵산 및 단백질 정량, OD600에서 박테리아 등의 세포 밀도 정량, dye 측정법 (생체 물질과 형광 시료와의 반응 평형 측정) 2) FOI (Fluorescent Dye Labels: 형광성 염료 라벨) 측정 3) 하나 또는 여러 파장에 대한 소멸 측정 4) 파장 스캔 레코딩 5) 팩터, 표준물질, 표준물질 시리즈에 의한 분석법 6) 기질 및 분열 분석에 따른 두 개 파장 분석법 7) 표준 물질 시리즈에 따른 농도값 측정 ( 선형 회귀분석, 비선형 회귀분석, 선형보간법(linear interpolation)등) 8)Kinetics : End point 측정, two-point 및 회귀 분석, 회귀 분석을 위한 시간에 따른 연속 변형 Optical system : 레퍼런스 빔이 있는 싱글-빔(single-beam) 분광광도계 광원 : 제논 플래시 램프 광원 높이 : 8.5 mm 큐벳 축 사이즈 : 12.5 mm × 12.5 mm, (온도 제어는 되지 않음) 파장 : 200 nm ~ 830 nm이며 최소 증가 단위는 1 nm 이다. 파장 밴드 간격 : ≤ 4 nm 광도 측정 범위 : 0 A ~ 3,0 A ( 260 nm ) 측정 정밀성 : (Random error) :A = 0일 경우 ≤ 0.002 , A = 1일 경우 ≤ 0.005 (0.5 %) 측정 정확성 : A = 1일 경우 측정 정확성 ±1% 테스트 메모리 : >100가지 프로그램 방법이 내장 측정 값 메모리 및 캘리브레이션 메모리 : 결과, 표준 곡선 측정 및 결과, 샘플 번호 및 이름, 데이터, 개별 프로그래밍 방법에 대해 사용된 파라미터 등 1000 개 이상 메모리 저장 (측정된 결과값은 저장된 프로그램법이 얼마나 많은지에 따라 달라짐) 인터페이스 : USB Port 2개 이상 전기 소모량 : 사용시 약 30 W, 화면만 켠 상태 약 5 W 파워 서플라이 : 100 ~ 240 V ± 10% / 50 to 60 Hz ± 5 큐벳 : 자외선 범위에서 측정시 : 쿼츠 글라스(Quartz glass) 또는 UV 투과 플라스틱(Eppendorf UVette, 220 nm 에서 1600 nm 범위) 적외선 범위에서 측정시 : 글라스 또는 플라스틱 큐브 규격 (가로 × 세로 × 높이) : 295 mm × 400 mm × 150 mm 무게 : 5.5kg 화면 : VGA TFT-Display 5.7“ 이상 작동언어 선택 : 영어, 불어, 스페인어, 이탈리아어, 독일어 등 선택 가능 온도 조절 : 20~42℃ 범위 온도 조절, 0.1℃단위 조절 가능 1. Uvette(PCR clean & Protein free) 80/box 1 ea - 설치 및 사용자 교육은 제조사의 인증받은 엔지니어에 의해 수행 된다. - 제품 보증 : 2년 - 납품기한 : 90일이내	1 set
2013 년 8월 29일