상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 신경세포배양기
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature :	1. 특허 출원된 100% HEPA 필터시스템으로 챔버 내부는 항시 깨끗한 공기로 유지됨 2. 워터재킷방식으로 뛰어난 온도 안정성을 제공함 3. 내부도어개스킷은 분리가 가능하여 손쉽게 멸균기를 사용하여 멸균시킬 수 있음 4. 용접부위 없이 매끈한 100% 굴곡 모서리 처리로 쉽게 오염되지 않으며 청소가 용이함 5. 오염방지를 위한 스테인리스 스틸의 고광택 마감 내부 재질을 채택함 6. 미생물의 침투를 막는 가스 주입부와 샘플 포트에 HEPA 필터가 장착됨 7. 분리 가능한 전기광택 스테인리스 스틸 선반과 지지대를 채택하여 유지보수 및 관리가 용이함 8. 최상의 온도 및 CO2농도를 유지하기 위해 인공지능형 자동제어 가동 시스템을 채택함 9. 독립적인 과열 보호 알람기능을 제공함 10. 상호보완작용을 하는 듀얼 온도센서를 채택함으로써 한 개의 센서가 고장이 나더라도 그 즉시 인지가 가능하며, 고장 상태에서도 정상작동을 보장함 11. 문이 열리면 자동으로 CO2 공급을 차단함으로써 CO2의 낭비를 막을 수 있음 12. 지능형 제어시스템으로 편차 및 오차를 최소화 시켰음 13. 덕트와 사이드패널을 사용하여 내부공기를 강제순환 시키므로 문 개폐 후 빠른 온도 및 CO2 회복이 가능함 14. 자동전압보상장치의 기본채택으로 폭넓은 작동전압(180V～250V)이 보장되어 과전압 및 전압강하현상이 발생하더라도 항상 안전하게 샘플을 보호 15. 독립제어가 가능한 듀얼챔버시스템 16. 사용자의 편의에 따라 문의 개폐방향을 바꿀 수 있음	1set
2. Specification : ① Main System	1. 온도 범위 : +5℃ above ambient to +55℃ 2. 온도 안정성 센서 : Precision thermistor 제어 : ±0.1℃ 3. CO2 제어 : 범위 : 0-20% 제어 : Better than ±0.1% 센서 : Infrared(IR) 센서 4. 습도 : Display (Optional), 3 liters Pan 5. 선반 크기 : 18.5"x18.5" (47.0x47.0cm) 6. HEPA 필터 공기흐름 : 1) 챔버 내부 공기는 100% HEPA 필터로 정화됨 2) 0.3마이크론 이하 입자를 99.97% 이상 걸러냄 7. 히터가 내장된 이중유리 내부도어 8. 공기가 정화되면 Class 100 상태임을 알려줌 9. 모니터와 알람을 위한 인터페이스 10. 분리 가능하여 쉽게 세척 가능한 내부도어 개스킷 11. 디스플레이 1) CO2, Temperature, RH(Optional) 등을 읽기 쉽게 표시해주는 LED 디스플레이 창 2) 최대 12 바이트로 필요한 메시지를 표시해 줌 3) Class 100 공기 청정도 표시 12. 내부 용량 : 184.1 liters 13. 공간 절약형 구조 : 1) Stackable 2) reversible door swing 14. UL listed, CSA certified, CE mark, ISO 9001-1994 15. 전원규격 : 180-250VAC, 50/60Hz, 1PH, 2.0FLA 16. 규격 외부 : 66.08(W)cm x 100.3(H)cm x 63.5(F-B)cm 내부 : 54.108(W)cm x 68.1(H)cm x 50.8(F-B)cm
② Accessory - Standard Acc. - Optional Acc. - 전원	1. Hepa Filter 1ea 2. CO2 Regulator 1ea 3. CO2 Bomb 1ea
② 설치조건 ③ 보증기간 납품기한 등	- 설치 및 사용자 교육은 제조사의 인증받은 엔지니어에 의해 수행 됨. - 제품 보증 : 2년 - 납품기한 : 90일이내
2013 년 8 월 29 일