상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 패치클램프증폭기
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	커패시터 피드백 방식을 도입하여 저노이즈 및 뛰어난 직선성을 실현함. 2. 피코 암페어(pA)이하의 신호 측정에 가장 이상적인 장치 3. 회로 부품을 냉각하여 증폭기 자체의 열 노이즈 억제 4. Whole-cell 기록시의 노이즈는 패치클램프의 앰프보다 세포나 환경이 요인임 5. 저노이즈의 커패시터 피드백 헤드스테이지의 이점을 Whole-cell모드에서는 효과적으로 이용하기 어려움 6. 패치클램프 기록의 Whole-cell 모드에 대해 기존 레지스터 피드백의 헤드스테이지 사용 7. 헤드스테이지는 Whole-cell 모드에 광범위의 전류 측정 범위를 제공하기 위해서 2개의 피드백 저항을 보유함 8. 500MΩ 피드백 저항(s=1)은 저노이즈와 큰 전류 측정(20nA)의 양쪽 모두에 공급하여 보다 큰 전류를 기록하는 경우에 50MΩ피드백 저항기(s=0.1)에 바꾸면, 200nA까지의 전류를 측정함. 1. Pipette Offset : 설정범위는 ±250mV 2. Seal Test : 봉합테스트의 펄스는 전압 클램프 모드에서 5mV, 전류클램프 모드에서 50pA(b=1) 혹은 500pA(b=0.1)로 사용 3. Dual Command Potentials 외부로부터 커멘드 전압을 입력할 수 있으며, 2종류의 커멘드 단자가 있어 하나는 ±200mV, 다른 하나는 ±1V까지 입력이 가능 4. Holding Command 홀딩커멘드는 X1 스위치일 경우 0~200mV의 범위가 가능하고, X5 스위치일 경우 0~1V의 범위가 가능. 컴퓨터로부터 외부 커멘드가 홀딩 포텐셜을 이용할 경우에는 ON/OFF 스위치는 이 제어를 이용하지 못함 5. Pipette Capicitance Compensation 전압클램프와 전류 클램프모드 모두에서 이용이 가능하고 용량(Magnitude)와 2개의 시간상수 타우(tau), 패스트(fast)와 슬로우(slow)를 제어 6. Cell Capacitance Compensation 세포의 다양한 크기에 따라 기록이 가능하도록 100pF(b=1)혹은 1000pF(b=0.1)까지 보상 7. Output Gain : 10종류의 Gain 설정 8. Leak Subtraction 누수되는 전류를 수정할 수 있으며, 이는 소프트웨어의 세팅과는 별도로 조절 9. Lowpass Filters 1kHz에서 100kHz까지의 5단계의 설정을 갖는 4폴 베셀필터(Bessel filter)로 기존의 범위보다 2배 이상의 실험에서 가능 10. Panel Meter 모든 작동 모드에서 전류, 전압 또는 헤드스테이지의 온도를 기록, 안정상태전류(Steady-state)는 전압클램프 출력을 모니터하기 위해 기록되며, 노이즈를 평가하기 위해 전류는 RMS 값으로 표시 11. Zap 설정한 시간동안 +1.3V의 싱글 펄스를 적용하여 패치 파괴를 유도 12. Pipette Holders 2개의 HL-U 홀더가 공급되어 외형 1.0mm에서 1.7mm의 피펫트 사용가능 - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 30일	1 set
2013 년 10월 일